**Техническое задание на медицинское изделие:**

**Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром» по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам** | | |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Наличие функции или величины параметра, заданные по ТЗ** |
| **1 Общие требования** | | |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения | Наличие |
| 1.2 | Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев | Наличие |
| 1.3 | Эксплуатационная документация на русском языке | Наличие |
| **2 Технические характеристики:** | | |
| 2.1 | Материал штатива | Сплав алюминия Д16т или АД-31 |
| 2.2 | Материал сумки-пенала для штатива | Ткань дубл. ПВХ L4AN |
| 2.3 | Возможность регулировки высоты подвеса флаконов | наличие |
| 2.4 | Возможность крепления штатива к вертикальным поверхностям | наличие |
| 2.5 | Возможность крепления штатива к горизонтальным поверхностям | наличие |
| 2.6 | Возможность крепления к носилкам | наличие |
| 2.7 | Максимальное количество флаконов, шт. | 4 |
| 2.8 | Номинальная нагрузка, не менее, кг | 6 |
| 2.9 | Габаритные размеры штатива в рабочем положении, мм: |  |
| *2.9.1* | *- высота* | *1730±100* |
| *2.9.2* | *- диаметр описанной окружности опоры* | *540±50* |
| 2.10 | Высота подвеса в зависимости от установленных колен стойки штатива, мм: |  |
| *2.10.1* | *- при подвесе на основании стойки* | *585±25* |
| *2.10.2* | *- при подвесе на основании стойки и с одним коленом* | *950±30* |
| *2.10.3* | *- при подвесе на основании стойки и с двумя коленами* | *1315±50* |
| *2.10.4* | *- при подвесе на штатив в сборе* | *1685±100* |
| 2.11 | Габаритные размеры штатива в сложенном положении (в сумке-пенале) (ШхГхВ), мм | (450±50)х(140±30)х(170±30) |
| 2.12 | Масса штатива в сумке-пенале, кг | 1,2±0,2 |
| **3 Комплектация** | | |
| 3.1 | Основание стойки, шт. | 1 |
| 3.2 | Ножка штатива, шт. | 3 |
| 3.3 | Колено стойки, шт. | 3 |
| 3.4 | Кронштейн-струбцина, шт. | 1 |
| 3.5 | Перекладина-держатель №1, шт. | 1 |
| 3.6 | Перекладина-держатель №2, шт. | 1 |
| 3.7 | Держатель инфузионных флаконов на 200 мл (малый), шт. | 2 |
| 3.8 | Держатель инфузионных флаконов на 400 мл (большой), шт. | 2 |
| 3.9 | Ремень удерживающий, шт. | 2 |
| 3.10 | Крючок, шт. | 2 |
| 3.11 | Сумка-пенал для штатива, шт. | 1 |
| 3.12 | Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |